|  |  |  | Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tipo procedura: |  | Procedura aperta |
|  | Titolo: |  | Fornitura e installazione in conto noleggio di n. 1 tomografo a risonanza magnetica per il periodo di anni 5 occorrente all’U.O. di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Fiorenzuola. |
|  |  |  | Parte I |
|  |  |  | DISCIPLINARE DI GARA |
|  |  |  | Parte II |
|  |  |  | CAPITOLATO SPECIALE |

Allegati N. 10

Parte I

DISCIPLINARE DI GARA

# 1.  PREMESSA

Gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., indetta dall’Azienda U.S.L. di Piacenza di cui al Bando di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 17/08/2015.

La partecipazione alla gara, lo svolgimento della stessa e le disposizioni contrattuali sono regolate dalle norme e dalle prescrizioni contenute nel presente disciplinare di gara e nel capitolato speciale.

Sul sito www.ausl.pc.it - Profilo di committente Acquisti e Appalti - è disponibile la versione elettronica del disciplinare di gara, del capitolato speciale e dei relativi allegati.

Tutte le comunicazioni e le eventuali variazioni apportate ai documenti di gara saranno pubblicate sul suddetto sito, che pertanto dovrà essere periodicamente consultato durante tutta la durata della procedura.

Le caratteristiche tecniche della fornitura sono dettagliate nella parte II - Capitolato Speciale.

# 2.	OGGETTO DELLA FORNITURA.

Oggetto dell’appalto è la fornitura e l’installazione in conto noleggio di n. 1 tomografo a risonanza magnetica per una durata di anni 5 comprensiva di manutenzione full risk.

L’importo complessivo a base d’appalto della fornitura riferita all’attrezzatura è quantificato in euro 1.450.300,00 iva esclusa così specificato:

N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA

U.O. Radiologia Val D’Arda – Dipartimento delle Funzioni Radiologiche

Importo a base d’appalto (per anni 5)

per il noleggio dell’attrezzatura	€.	1.440.000,00 iva esclusa

comprensivo della quota opere accessorie da realizzare

(euro 24.166,66/mese iva esclusa)

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	 	10.000 iva esclusa

finalizzati alla realizzazione delle opere

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

fInalizzati all’eliminazione dei rischi da interferenze (DUVRI)

€.		300,00 iva esclusa

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le opere edili, strutturali, protezionistiche ed impiantistiche come indicato nell’art. 2 “opere per l’installazione e opere accessorie” del capitolato speciale di gara nonché quelle necessarie all’installazione e per rendere l’apparecchiatura in argomento funzionante e pronta all’uso.

Alla fine del periodo contrattuale di noleggio l’attrezzatura e tutti gli accessori richiesti indicati nei documenti di gara dovranno intendersi di proprietà dell’Azienda U.S.L. di Piacenza senza ulteriore spesa a carico della stessa.

Si precisa che nel caso in cui, durante l’espletamento delle procedure di gara, diventasse attiva una convenzione Consip o Intercent-er più conveniente per l’attrezzatura oggetto di appalto l’Amministrazione si riserva di revocare l’aggiudicazione.

# 3.   REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La Ditta concorrente dovrà presentare, con le modalità richieste nel presente disciplinare di gara, la propria documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e la relativa offerta economica, redatte in lingua italiana e contenute in un unico plico che all’esterno deve riportare:

- la denominazione o ragione sociale dell’offerente comprensivi del numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica dell’ufficio ove inviare ogni eventuale comunicazione inerente la presente gara;

- Nel caso di RTI “Raggruppamento Temporaneo d’impresa”, dovrà essere indicato il nominativo della ditta mandataria e quello delle ditte mandanti ;

- La dicitura: “PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE IN CONTO NOLEGGIO DI N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA PER IL PERIODO DI ANNI 5 OCCORRENTE ALL’U.O. DI RADIOLOGIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FIORENZUOLA.”

- Il plico unico dovrà essere adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura e contenere:

- BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA

- BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione la busta C dovrà essere adeguatamente sigillata sui lembi di chiusura.

Tale plico dovrà tassativamente pervenire, con le modalità di inoltro a libera scelta dei concorrenti, al seguente indirizzo:

Azienda USL di Piacenza

Ufficio Protocollo

Via Antonio Anguissola n. 15

29121 – Piacenza

entro le ore 12 del giorno

14/10/2015

(termine perentorio a pena di esclusione)

In caso di consegna a mano l’Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti giorni ed orari: da Lunedì a Venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 – Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00. In tal caso, a richiesta, l’ufficio citato appone un timbro datario sulla fotocopia, fornita dall’interessato, del frontespizio della busta consegnata e tale fotocopia ha valore di ricevuta.

Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi diversi da quelli sopraindicati.

Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non risultino inviati con le modalità indicate.

Oltre il termine sopra indicato, non è valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.

Sarà ammessa offerta successiva, sostitutiva o integrativa della precedente, purché presentata entro il termine di scadenza prefissato.

L’Azienda USL di Piacenza declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.

Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme a quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.

La documentazione prodotta per l’ammissione alla gara sarà acquisita agli atti dell’Azienda USL e non sarà restituita.

CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA A – Documentazione amministrativa” e contenere, al suo interno, quanto segue:

A) dichiarazione sostitutiva (utilizzare il modello di dichiarazione A allegato 1) resa dal legale rappresentante dell’operatore economico, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante:

a. 1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A indicando per quale attività è iscritta l’impresa, numero registro Ditte o rep. econ. amm.vo, numero iscrizione, data iscrizione, durata della ditta/data termine,  forma giuridica, sede ditta (località/CAP - indirizzo), Codice fiscale, Partita I.V.A., il/i nominativo/i (con qualifica, data di nascita e luogo di nascita e residenza, nonché numero di codice fiscale) del titolare, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, il numero di iscrizione Inps e Inail, il numero di agenzia delle entrate e le sedi;

a. 2) 	di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-quater) del D.Lgs.163/06;

a. 3)	di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di elencare qualunque sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006;

a. 4)	che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 ovvero di avere assunto nei confronti dei soggetti cessati dalla carica e che si trovino nelle condizioni di cui alle lett.b) e c) dell’art. 38 D.Lgs 163/06 adeguate misure di completa ed effettiva dissociazione.

La dissociazione dovrà essere dimostrata in gara con adeguata documentazione.

La dissociazione non diviene necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

a. 5)	di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

a. 6)	ai sensi della lettera m-quater dell’art.38) D.Lgs 163/2006 il concorrente dichiara alternativamente:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

a. 7) che le cause di esclusione di cui all’art.38, lett.b), c) e m ter) del DLgs 163/2006 non sussistono anche per i soggetti indicati nelle citate lettere della Legge, indicando i nominativi e le cariche ricoperte.

Si ricorda che devono essere dichiarate tutte le sentenze passate in giudicato, indipendentemente dalla loro gravità.

La dichiarazione può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa in nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge:

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;

- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;

- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;

- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza (se persona fisica) in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In alternativa alla suddetta dichiarazione l’impresa può presentare una singola autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati (utilizzare il Modello B Allegato 2);

a.8) 	di essere in regola con le prescrizioni di cui alla Legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, ovvero di non essere soggetta all’applicazione della suddetta legge;

a. 9) 	di aver preso conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito nella determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e che, comunque, possano influire sull'esecuzione della fornitura (attrezzatura e lavori);

a. 10) 	di aver preso visione e di accettare tutte le clausole contenute nella documentazione di gara e relativi allegati compresi gli eventuali chiarimenti pubblicati dopo la pubblicazione del Bando;

a. 11) 	di applicare ai propri addetti (e se Cooperative anche verso i soci), i contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale di settore e di obbligarsi ad applicare integralmente tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro di categoria nazionali e locali vigenti nonché eventuali modificazioni future;

a. 12)	di aver preso visione dei documenti informativi relativi al Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (All. 1A);

a. 13)  	di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 per tramite fax. In alternativa, di indicare l’indirizzo presso il quale si domicilia per ricevere le raccomandate ai sensi dell’articolo 79 D.lgs 163/2006;

a. 14)	che tutti i documenti d’appalto sono sufficienti ed atti ad individuare completamente la fornitura oggetto dell’appalto ed a consentire l’esatta valutazione di tutte le prestazioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte della fornitura;

a.15)	di essere in regola con l’applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i);

a. 16) 	di avere preso visione del Codice Etico pubblicato sul sito aziendale www.ausl.pc.it e di accettare le regole ed i principi in esso espressi mantenendo indenne l’Azienda U.S.L. di Piacenza da ogni danno eventualmente derivante dal mancato rispetto;

a. 17) 	ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti all’Azienda USL di Piacenza ai soli fini della partecipazione alla gara;

a. 18)  di essere in regola, secondo quanto previsto dall’art. 53 comma 16 ter D. Lgs 165/2001, ovvero di non occupare personale con poteri autoritativi o negoziali, che negli ultimi tre anni abbia svolto analoghi poteri all’interno dell’Amministrazione committente;

- 19) 	Nominativo, codice fiscale ed indirizzo mail della persona che firmerà il contratto.

B) 	dichiarazione (utilizzare il modello di dichiarazione B – All. 2), in alternativa o a compensazione del punto 7) dell’All. 1 Dichiarazione A, sottoscritta con firma leggibile attestante ai sensi del D.P.R. 445/2000:

b. 1) 	di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) e m ter) del D.Lgs 163/2006.

b. 2)	di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di elencare qualunque sentenza passata in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta subite indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2 del D.Lgs 163/2006;

b. 3)	di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

La suddetta dichiarazione dovrà essere resa da parte dei seguenti soggetti:

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;

- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;

- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;

- in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:

- devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione.

- ai fini del comma 1, lettera c) dell’articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

C)  nel caso di associazioni di imprese (A.T.I.) o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, dichiarazione (utilizzare l’allegato modello di dichiarazione C - All. 3) sottoscritta dal legale rappresentante di ogni impresa concorrente attestante:

c.  1) 	a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

c.  2) 	l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

c.  3)  le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale specificazione deve essere espressa anche in misura percentuale;

La dichiarazione può essere unica per tutte le imprese riunite in ATI, ma deve contenere la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del gruppo associato.

In alternativa, nel caso di associazioni di imprese o consorzio o GEIE già costituiti:

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

D) nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 D. Lgs 163/2006 (utilizzare l’allegato modello di dichiarazione D – All. 4) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante:

d.  1) 	l’indicazione delle imprese consorziate che diverranno esecutrici in caso di aggiudicazione e dei relativi legali rappresentanti e direttori tecnici.

Le imprese consorziate indicate quali esecutrici devono presentare le dichiarazioni relative ai requisiti generali conformemente alle precedenti lettera A) sub n.2), 3), 4), 5), 6) e 8) ed eventuale sub n. 7) o lettera B).

E) dichiarazione di impegno di un fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, ai sensi del D. Lgs n. 163/2006 art. 75 comma 8 e s.m.i.. Tale dichiarazione può essere riportata all’interno della cauzione provvisoria.

F) 	Cauzione provvisoria di  € 29.006,00  pari al 2% dell’importo a base d’appalto, costituita ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 75 D.Lgs 163/2006.

In caso di versamento in contanti dovrà essere presentata quietanza intestata all’Azienda U.S.L. di Piacenza comprovante il versamento presso CA.RI.PARMA  -  CREDIT AGRICOLE S.p.A. Sede Centrale di Piacenza, Via Poggiali 18 - IBAN   IT03T0623012601000031286668.

In caso di cauzione provvisoria costituita per tramite di polizza assicurativa o fideiussione bancaria la cauzione dovrà essere presentata con i contenuti che seguono.

La cauzione provvisoria può essere costituita anche da fideiussione che, a scelta della Ditta, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo n.58/1998.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda USL di Piacenza.

La garanzia deve avere validità dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta fino all’aggiudicazione della fornitura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Per fruire di tale beneficio, la ditta deve allegare alla cauzione di importo ridotto del 50% copia del certificato in corso di validità del sistema qualità posseduto rilasciato da organismo accreditato. In caso di RTI la certificazione di qualità deve essere posseduta almeno dalla capogruppo.

La riduzione del 50% dell’importo da versare non vale nel caso in cui il certificato derivi dal ricorso all’istituto dell’avvalimento.

Nella comunicazione di aggiudicazione ai non aggiudicatari si provvederà, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

G) 	ricevuta, prodotta in originale, di avvenuto pagamento del Contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici - Codice C.I.G n. 63700435C6, Importo da versare  € 140,00;

La partecipazione alla presente gara comporta l’obbligo del versamento di un contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza del 5/3/2014  (pubblicata sul sito www.autoritalavoripubblici.it ).

H)	Codice PASSOE ricevuto a seguito di registrazione al servizio AVCPASS di cui alla Deliberazione AVCP n.111 del 20/12/2012 e successive modificazioni del 8/5/2013 e del 5/6/2013.

L’eventuale mancanza del Codice non comporterà né esclusione né richiesta di integrazione in gara verso tutti i concorrenti. Verrà richiesta l’integrazione del Codice esclusivamente nei confronti del concorrente eventualmente sorteggiato e del concorrente aggiudicatario.

- Procura, in originale o copia autentica, nel caso in cui il sottoscrittore dell'offerta dell’Operatore Economico candidato sia un procuratore ed i suoi poteri di impegnare lo stesso Operatore Economico candidato non siano desumibili dal certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

- Copia della certificazione ISO 9000 o similari conseguite;

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE:

- le dichiarazioni di cui alle lettere A) e B) dovranno essere rese e sottoscritte da tutti i soggetti che compongono il Raggruppamento o il Consorzio ordinario o GEIE.

- la dichiarazione di cui alla lettera C) può essere unica, ma deve essere sottoscritta da tutti gli operatori associati;

- la dichiarazione di cui alla lettera D) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio;

- l’impegno e la garanzia di cui alle lettere E) e F) deve essere unica e, in caso di ATI non costituita, intestata a tutti i soggetti associati;

- il versamento all’Autorità di Vigilanza di cui alla lettera G) deve essere effettuato dalla mandataria.

Come previsto dal comma 2bis art. 38 del Dlgs 163/06 la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari al 1‰ (uno per mille) del valore dei lotti di riferimento. Il versamento della sanzione pecuniaria è garantito dalla cauzione provvisoria di cui al punto F). Al concorrente nei cui confronti è comminata la sanzione pecuniaria è assegnato un termine di 4 giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie.

In caso di inutile decorso del termine il concorrente è altresì escluso dalla gara.

In caso di cumulo di violazioni l’amministrazione incrementerà la sanzione fino al triplo.

CONTENUTO DELLA BUSTA  B – DOCUMENTAZIONE TECNICA

La busta debitamente sigillata e controfirmata, dovrà contenere:

- Relazione tecnica che dettagli le specifiche delle apparecchiature offerte che dovranno essere conformi a quelle del capitolato speciale, a pena di esclusione, salva l’applicazione di quanto disposto dall’art. 68 del D.Lgs.163/06 e s.m.i (principio di equivalenza). In relazione a ciò preliminarmente alla valutazione ed alle attribuzioni del punteggio qualità, la Commissione Tecnica valuterà la compatibilità delle specifiche tecniche delle apparecchiature proposte rispetto a quelle indicate nel Capitolato speciale di gara;

- Relazione tecnica sugli elementi che saranno oggetto di giudizio come precisato nell’art. 5 “Criteri di Aggiudicazione”:

  - Magnete

  - Consolle di acquisizione/comando e Workstation di post processing

  - Bobine

  - Tavolo porta paziente

  - Studio di realizzazione delle opere di installazione dell’apparecchiatura e dei lavori accessori

- Studio dettagliato di realizzazione (elaborati grafici e relazioni tecniche) delle opere di installazione dell’apparecchiatura e dei lavori accessori: opere edili e di finitura, sistemi di schermatura del campo magnetico, Gabbia di Faraday, adeguamenti impiantistici (elettrico, idraulico, di condizionamento e gas medicali) conformemente alle Linee Guida INAIL (ex-ISPESL) ed eventuali opere strutturali secondo quanto previsto nell’art. 2 del capitolato di gara.

Dovranno essere analiticamente indicate le opere che saranno realizzate e le caratteristiche dei materiali e componenti utilizzati;

- Schede tecniche delle apparecchiature offerte;

- Copia dell’offerta priva delle quotazioni economiche;

- Indicazione di enti pubblici o privati convenzionati ove le apparecchiature offerte risultano installate ed in uso, presso cui questa Azienda U.S.L., a suo insindacabile giudizio, potrà eventualmente effettuare una visita di presa visione;

Tutta la documentazione tecnica dovrà essere scritta e/o tradotta in lingua italiana.

In caso di A.T.I. già costituita la documentazione tecnica dovrà essere firmata dalla ditta mandataria, mentre in caso di A.T.I. in costituendo la documentazione tecnica dovrà essere firmata da tutte le ditte facenti parte dell’A.T.I.

Nella busta B non dovrà essere contenuta alcuna indicazione circa i prezzi offerti. La presenza di prezzi all’interno della documentazione di cui trattasi sarà motivo di esclusione dalla gara.

CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

La busta, sigillata e firmata dalla ditta sui lembi di chiusura, dovrà riportare la dicitura “BUSTA C – Offerta Economica” e contenere, al suo interno quanto segue:

  - Allegato 5 (scheda offerta economica) debitamente compilato, e sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal Legale rappresentante della Ditta con l’indicazione della ragione sociale o del nominativo dell’offerente nonché del domicilio legale. Dovrà inoltre essere indicata la percentuale stimata quale costo della sicurezza per l’attività d’impresa.

  - Documento della ditta con indicazione della quota relativa al noleggio dell’apparecchiatura comprensiva degli accessori e delle opere richieste indicando il modello offerto e i singoli componenti la configurazione delle attrezzature proposte, secondo quanto richiesto nell’art. 1 del capitolato di gara e le opere necessarie da realizzare come richiesto nell’art. 2 del capitolato speciale di gara;

  - Indicazione della durata e delle condizioni di eventuale contratto di manutenzione “full risk”, (relativamente al costo va indicata la percentuale e il valore capitale dell’apparecchiatura) decorrente dalla data di scadenza del periodo di noleggio, comprensivo delle  manutenzioni indicate al punto f. dell’art. 6. “Manutenzione” del capitolato di gara;

L’offerta economica in lingua italiana dovrà riportare, per ogni dispositivo offerto, il produttore, il codice modello del produttore, la codifica prodotto secondo la classificazione nazionale DM (CND) e il codice identificativo Repertorio (legge 289/2002 art. 57 comma 5). Inoltre, se disponibile, la ditta dovrà indicare la codifica CIVAB completa a 8 caratteri (classe, ditta, modello) dell’apparecchiatura offerta;

La fornitura, deve intendersi per attrezzature collaudate e clinicamente funzionanti presso l’ U.O. di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Fiorenzuola. Pertanto gli oneri relativi all’imballo, trasporto, disimballo, esportazione dell’imballo, montaggio, installazione e collaudo saranno a carico della ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria al momento della consegna/installazione dovrà assicurare la fornitura dell’apparecchiatura nella configurazione tecnologicamente più aggiornata dotata eventualmente dell’ultima revisione HW, SW e componentistiche, fermo restando le medesime condizioni economiche proposte nell’offerta.

L’offerta impegna la ditta per una durata di 180 giorni decorrenti dalla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.

Tale offerta dovrà essere redatta sia in cifre che in lettere; in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’ Azienda U.S.L. di Piacenza.

Nel prezzo unitario offerto si riterranno comunque compensate tutte le maggiori spese che la Ditta dovrà sostenere per soddisfare tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali a carico della Ditta medesima nel presente disciplinare  e capitolato di gara.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di Impresa, l’offerta economica dovrà essere firmata da tutti i Legali Rappresentanti delle Ditte raggruppate.

Saranno escluse le offerte condizionate, espresse in modo generico o indeterminato, o che presentino alternative o al rialzo sulla base d’appalto.

# 4. PROCEDURA DI GARA

In seduta pubblica, in data, ora e luogo che saranno successivamente comunicati via fax, si procederà alle seguenti operazioni:

- apertura dei plichi e verifica del contenuto;

- apertura delle Buste A “Documentazione amministrativa” e verifica circa la regolarità della documentazione amministrativa presentata.

La Commissione Tecnica Giudicatrice, appositamente nominata, procederà alle seguenti operazioni:

- apertura delle Buste B “Documentazione tecnica” e verifica limitata all’accertamento dell’esistenza della documentazione richiesta nei documenti di gara, senza alcuna valutazione di merito sull’idoneità e/o regolarità e/o conformità della medesima alle prescrizioni previste.

In tempi successivi, la Commissione Tecnica Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 D.lgs. 163/06 e 282 DPR 207/2010, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste B “Documentazione tecnica” procederà alla valutazione della documentazione tecnica impiegando i criteri di aggiudicazione previsti.

Successivamente in seduta pubblica, in data da comunicarsi a mezzo fax, si procederà come segue:

- comunicazione dei punteggi relativi alla “qualità”;

- apertura delle Buste C – offerta economica”;

- formulazione della graduatoria finale sommando i punteggi relativi alla qualità ed al prezzo;

- verifica della presenza di offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 86 del  D.lgs n. 163/2006;

- aggiudicazione provvisoria nei confronti della ditta che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto, fatto salvo quanto previsto riguardo alle offerte risultate anormalmente basse.

I partecipanti dovranno presentarsi muniti di apposita delega o procura sottoscritta dal legale rappresentante della ditta.

# 5.  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà a favore della ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 283 DPR 270/2010.

La valutazione delle offerte sarà effettuata con riferimento agli elementi (e ai rispettivi punteggi massimi) secondo quanto di seguito previsto:

| CRITERIO | PUNTEGGIO MASSIMO |
| --- | --- |
| QUALITA’ | 70 |
| PREZZO | 30 |
| TOTALE | 100 |

QUALITA’ –  Attribuzione punteggio (70 punti max )

Le offerte tecniche saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 D. Lgs n. 163/2006, sulla base del punteggio attribuito a ciascuno dei seguenti criteri:

| Elementi di giudizio | Criteri di valutazione della qualità | Punteggio massimo |
| --- | --- | --- |
| Valutazione pratica della Consolle di acquisizione/comando e della Workstation di Post Processing | Con particolare riferimento a: - Qualità dell’immagine e Software di ottimizzazione. - Semplicità di utilizzo dei software e delle interfacce utente. | 20 |
| Magnete secondo quanto indicato nell’art. 1 del capitolato speciale di gara | Con particolare riferimento a: - Diametro e struttura del gantry. - Gradienti: valori di intensità e slew rate nelle 3 direzioni. - Catena di radiofrequenza, potenza massima dell'amplificatore, bande di segnale e numero di canali. - Dimensione massima del FOV nei tre assi (x, y, z). - Eventuali elementi migliorativi. | 12 |
| Consolle di acquisizione/comando e Workstation di Post Processing secondo quanto indicato nell’art. 1 del capitolato speciale di gara | Con particolare riferimento a: - Spessore di strato minimo in 2D e in 3D. - Tempi di acquisizione ed elaborazione. - Numero e tipologia di software presenti. - Eventuali elementi migliorativi. | 9 |
| Bobine secondo quanto indicato nell’art. 1 del capitolato speciale di gara | Con particolare riferimento a: - Numero canali indipendenti in ricezione o numero di elementi di bobina simultaneamente collegabili. - Tipologia di bobine. - Eventuali elementi migliorativi. | 9 |
| Tavolo portapaziente secondo quanto indicato nell’art. 1 del capitolato speciale di gara | Con particolare riferimento a: - Carico massimo del tavolo garantendo l'accuratezza di posizionamento durante la scansione e il movimento verticale del tavolo in fase di posizionamento del paziente. - Dimensioni. - Minima altezza da terra e range di escursione nelle diverse direzioni del tavolo. - Massima lunghezza scansionabile del tavolo. - Eventuali elementi migliorativi. | 5 |
| Studio di realizzazione delle opere di installazione dell’apparecchiatura e dei lavori accessori secondo quanto indicato nell’art. 2 del capitolato speciale di gara | con particolare riferimento a: - qualità dei materiali - Igienicità intesa come facilità di pulizia-sanificazione dei vari componenti. - Ecocompatibilità ed ecosostenibilità - durabilità intesa come garanzia di assolvere la funzione nel più lungo tempo possibile - manutenibilità e selettività intesa come facilità di intervento e possibile confinamento delle porzioni di impianti realizzati; - efficienza energetica degli impianti proposti; - ridondanza intesa come possibilità di garantire il servizio in caso di primo guasto; - comfort ambientale inteso come controllo dei parametri di qualità dell’aria e del livello di illuminazione; - ergonomicità: intesa come sviluppo della facilità d’uso - potenzialità espresse dagli impianti offerti. - Disposizione e layout: intesa come posizionamento dell’apparecchiatura per una migliore visibilità del paziente; | 15 |
| Totale |  | 70 |

Relativamente alla valutazione pratica indicata nei criteri di valutazione della qualità si precisa che le ditte interpellate al riguardo dovranno fornire in visione e in prova, senza alcun onere a carico dell’Azienda USL,  la Consolle di acquisizione/comando e della Workstation di Post Processing secondo i tempi e le modalità logistiche che saranno comunicate per permettere alla Commissione Giudicatrice di esprimere la loro valutazione.

Per l’assegnazione del punteggio totale la Commissione Tecnica utilizzerà la seguente formula:

X     =      ∑ n [Wi  *  V(a)i]

X 		=  punteggio totale conseguito da ciascuna offerta.

∑ n 	=  somma dei punteggi conseguiti nei vari criteri di valutazione da ciascun’offerta.

W i 	=  punteggio massimo attribuito al criterio ( i )

V(a)i 	=  coefficiente della prestazione dell’offerta di riferimento rispetto al criterio ( i ), variabile tra 0 e 1

La determinazione del coefficiente V(a)i, variabile tra 0 e 1, sarà effettuata mediante il sistema del confronto a coppie di cui al paragrafo II), lettera a), punto 5 dell’allegato P al DPR 207/2010, compilando un solo triangolo, per ciascun criterio di valutazione, costituito dal giudizio unanime dei componenti la Commissione.

Pertanto, per ciascun criterio di valutazione (i), si procederà come segue:

- Compilazione di un solo triangolo mediante attribuzione delle preferenze sotto indicate espresse, all’unanimità dalla Commissione, nei confronti a coppie delle offerte in gara e somma dei punteggi assegnati a ciascuna offerta:

PREFERENZA 	1 =	PARI

PREFERENZA 	2 =	MINIMA

PREFERENZA 	3 =	PICCOLA

PREFERENZA 	4 =	MEDIA

PREFERENZA 	5 = 	GRANDE

PREFERENZA	6 = 	MASSIMA

- Conversione dei punteggi totali assegnati a ciascuna offerta, riportando ad 1 (uno) il punteggio assegnato più alto e proporzionando ad esso i rimanenti punteggi, utilizzando la formula che segue:

Coefficiente V(a)i	=	 Punteggio ottenuto da ciascuna offerta

Punteggio ottenuto dall’offerta migliore

- Il coefficiente V(a)i, come sopra definito, sarà moltiplicato per il punteggio massimo (Wi) previsto per il criterio di valutazione in esame.

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a 3 (tre), la determinazione del coefficiente V(a)i, variabile tra 0 e 1, sarà effettuata mediante il sistema di cui al paragrafo II), lettera a), punto 5 dell’allegato P al DPR 207/2010.

In questo caso, per ciascun criterio di valutazione (i), si procederà come segue:

1) la Commissione, all’unanimità, attribuirà, discrezionalmente e motivatamente, un coefficiente unico provvisorio variabile tra 0 e 1;

2) al termine della attribuzione di tutti i coefficienti la Commissione procederà alla conversione dei  coefficienti provvisori attribuiti ad ogni singola offerta, in coefficienti definitivi, riportando a 1 il coefficiente provvisorio più alto e proporzionando ad esso i rimanenti coefficienti, mediante la seguente formula:

V(a)i coefficiente definitivo    =       coefficiente provvisorio assegnato a ciascuna offerta

Coefficiente provvisorio più alto

3) 	Il coefficiente V(a)i, come sopra definito, sarà moltiplicato per il punteggio massimo (Wi) previsto per il criterio di valutazione in esame.

Si precisa che non verranno ammesse alle fasi successive di gara le ditte che non avranno raggiunto il punteggio complessivo di almeno 25 punti qualità.

PREZZO - Attribuzione punteggio (30 punti max)

Il punteggio massimo di 30 punti riservato all’offerta economica sarà attribuito con il criterio inversamente proporzionale, secondo la seguente formula:

Offerta più conveniente           X        30 (punti max)

Offerta di ciascun concorrente

Nell’attribuzione dei punteggi saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento: es. 1,3275 si assegnerà il punteggio di 1,32.

Il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta sarà così determinato:

| Somma dei punteggi attribuiti alla QUALITA’ | + | Punteggio attribuito al PREZZO |
| --- | --- | --- |

L’aggiudicazione avverrà, in favore della ditta che ha conseguito il punteggio totale maggiore.

Nell’eventualità che al termine dell’attribuzione dei punteggi, risulti che due o più offerenti conseguono il medesimo punteggio complessivo, si provvederà a richiedere alle ditte interessate di produrre, in busta chiusa e sigillata, offerta economica migliorativa che sarà aperta in seduta pubblica. In caso d’inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà all’assegnazione mediante sorteggio tra le offerte risultate prime “a pari merito”.

Fatto salvo quanto disposto dall’art. 115 del D. Lgs 163/2006, il prezzo aggiudicato rimane fisso e invariabile per tutta la durata della fornitura.

L’Azienda USL si riserva le seguenti facoltà:

- di revocare il procedimento prima dell’adozione dell’atto di aggiudicazione per considerazioni di carattere generale e nel caso in cui nessuna delle offerte validamente presentate possa essere considerata corrispondente ai fini della fornitura;

- di revocare in ogni momento la procedura di gara in caso di aggiudicazione di gara Consip, se ritenuto più conveniente e tecnicamente idonea alle esigenze cliniche, e se sussiste capienza nella convenzione Consip al momento dell’adesione;

- di sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara motivatamente a proprio insindacabile giudizio;

- di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81 comma 3 D. Lgs 163/06 e smi.

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, accertata la rispondenza a quanto richiesto e ritenuta la medesima economicamente vantaggiosa.

- di differire o non dar corso alla stipulazione del contratto, anche per motivi di legittimità, opportunità o convenienza. In tali casi nessun danno a qualsiasi titolo, nemmeno quale rimborso spese, potrà essere richiesto dalle Imprese neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C. La stipulazione del contratto sarà, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per l’Azienda USL è subordinata alla stipula del contratto, fatta salva l’eventuale esigenza di esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 11, co. 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L’aggiudicazione provvisoria, quella definitiva e la stipulazione contrattuale sono subordinate al perfezionamento degli adempimenti posti dall’art. 11 e dall’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

# 6. SUBAPPALTO

E’ ammesso il subappalto (da parte dell’appaltatrice dei lavori), secondo le modalità stabilite nell’art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nei limiti del 30% dell’appalto e previo consenso dell’Azienda U.S.L. di Piacenza.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda U.S.L. di Piacenza di quanto appaltato.

L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- L’Appaltatrice dei lavori deve chiedere la documentazione (certificazione) attestante, da parte dei  subappaltatori, i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente dei lavori pubblici, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;

- l’insussistenza, nei confronti dei subappaltatori, di alcuno dei divieti previsti dal D.lgs. n. 159/2011.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di subappalto non autorizzato l’Azienda U.S.L. di Piacenza risolverà il contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario

E’ necessario richiedere all’azienda U.S.L. di Piacenza modulo di istanza per la richiesta di autorizzazione al subappalto al seguente indirizzo mail: c.ceresa@ausl.pc.it

# 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Eventuali informazioni complementari dovranno essere richieste per iscritto al numero di fax 0523 398929 ed eventualmente anticipate via e-mail contestualmente agli indirizzi g.gregori2@ausl.pc.it - c.ceresa@ausl.pc.it – s.rocca@ausl.pc.it non oltre le ore 12:00 del 20° giorno precedente la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

L’Azienda USL di Piacenza provvederà a fornire i chiarimenti del caso PUBBLICANDOLI SUL PROPRIO SITO, entro e non oltre le ore 12:00 del 6° giorno antecedente il predetto  termine di presentazione offerta.

# 8. FIGURE DI RIFERIMENTO

In ordine al contratto in oggetto vengono di seguito indicate le figure professionali interessate, con precisati  i relativi incarichi.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) (come previsto agli artt. 5, comma 5, lettera c) e 10 del D. Lgs n. 163/2006, nonché all’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010) è il dott. Dott. Gregori Gian Piero tel. 0523-398731 mail g.gregori2@ausl.pc.it - Direttore dell’U.O. Acquisizione Beni e Servizi; responsabile di tutte le comunicazioni ufficiali nei confronti del fornitore che riguardino gli elementi essenziali del contratto ovvero: oggetto, durata, corrispettivi, contraenti e applicazioni penali. In assenza di tali comunicazioni il contraente non è autorizzato a modificare il contenuto quali-quantitativo del contratto.

Il RUP curerà gli adempimenti amministrativi fino alla messa in funzione dell’attrezzatura. A tale scopo verrà supportato da idonee figure professionali che saranno responsabili della complessiva gestione tecnica e della fase esecutiva della fornitura in oggetto fino all’ultimazione della stessa compresa la messa in funzione dell’attrezzatura.

Il Responsabile dell’istruttoria è la sig.ra Cristina Ceresa tel. 0523-398744 e-mail c.ceresa@ausl.pc.it

Le figure di riferimento, che verranno nominate contestualmente all’aggiudicazione, sono:

- Direttore dell’esecuzione del Contratto, cura l’esecuzione della fornitura secondo quanto previsto contrattualmente.

E’ altresì responsabile di tutte le comunicazioni attinenti la gestione operativa del contratto.

- Responsabile della Sicurezza è responsabile dell’individuazione dei costi di interferenza non soggetti a ribasso in sede di formulazione dell’offerta economica, nonché destinatario di tutte le comunicazioni che indichino cambiamenti nello svolgimento della fornitura e dei servizi ai fini di valutare, congiuntamente con il Direttore dell’esecuzione del Contratto, la necessità di stesura e o modifiche del DUVRI.

- 	Direttore dell’esecuzione dei lavori: svolge i compiti, successivi all’aggiudicazione, previsti dalla legge in capo al RUP per quanto riguarda i lavori.

E’ Responsabile dei lavori per quanto attiene alla L.81/2008 tit. IV. Nomina su indicazione dell’aggiudicataria i progettisti, il direttore lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (gli oneri relativi a tali incarichi saranno a carico dell’aggiudicatario). Nomina il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. Nomina i collaudatori in corso d’opera dei lavori.

- Responsabile del collaudo cura la coordinazione delle fasi di collaudo, messa in funzione e verifica prima della attivazione dell’attrezzatura.

# 10.	SOPRALLUOGO TEcNICO E REFERENTI AZIENDALI

Il sopralluogo non è obbligatorio. Per facilitare la formulazione dell’offerta si allega la planimetria del locale che dovrà ospitare l’attrezzatura. Tuttavia, se ritenuto necessario, la Ditta concorrente, potrà eventualmente effettuare un sopralluogo tecnico per la presa visione dei locali.

A tale fine si precisa che l’incaricato delle Ditte Concorrenti che eventualmente effettuerà il sopralluogo dovrà essere munito di apposita delega o procura sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e non potrà rappresentare più di un’impresa.

La richiesta di eventuale sopralluogo dovrà essere inoltrata contemporaneamente via mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: g.gregori2@ausl.pc.it - c.ceresa@ausl.pc.it – s.rocca@ausl.pc.it

# 11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo.

Il Titolare del trattamento dei dati forniti è l’Azienda USL di Piacenza nella persona del suo Legale Rappresentante e il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell’U.O. Acquisizione Beni e Servizi cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti.

L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della gara.

# 12. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Per la richiesta di accesso/copia della documentazione amministrativa, dell’offerta economica, della documentazione tecnica e dei provvedimenti con relativi allegati di gara fare riferimento all’U.O. Acquisizione Beni e Servizi dell’Azienda USL di Piacenza Tel. 0523/398744-0523/398731, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

# 13.  ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA

Sono parte integrante del presente Disciplinare di gara i seguenti allegati:

Allegato 1 A   	Duvri preliminare a titolo informativo

Allegato 2 A  	Norme generali di sicurezza per gli appaltatori (Leaflet Sicurezza)

Allegato 3 A 	Regolamento aziendale per il mantenimento delle condizioni generali di sicurezza antincendio

Allegato 1        Dichiarazione A Legge 445/200

Allegato 2        Dichiarazione B Legge 445/200

Allegato 3	Dichiarazione C ATI

Allegato 4 	Dichiarazione D Consorzi

Allegato 5        Scheda offerta economica

Allegato 6	 Planimetria RMN F.la formato pdf

Allegato 7	 Planimetria RMN F.la formato dwg

Parte II

CAPITOLATO SPECIALE

# 1.	TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE TECNICHE

L’attrezzatura in argomento deve essere in grado di poter permettere lo studio delle seguenti patologie:

In campo addominale tramite l’applicazione per tutte le sequenze necessarie per lo studio delle

- patologie epatiche , delle vie biliari e pancreatiche (saturazione e separazione acqua grasso, dinamiche postcontrastografiche, volumetriche, volumetriche 3D e a respiro sospeso, colangio RM )

- patologie dell’apparato urinario (Uro RM)

- patologie oncologiche  primitive e secondarie, nello specifico tramite l’applicazione di sequenze DWI total body, DCE MR imaging (perfusione)

In campo vascolare

Studio dei vasi sia

- a livello capo collo (TSA, vasi intracranici)

- a livello toraco addominale (aorta, vasi iliaco femorali)

tramite tutte le sequenze 2D e 3D sia senza che con contrasto (Tof, phase contrast)

In campo ortopedico

Studio delle patologie di natura degenerativa, traumatica, malformativa, oncologica (primitiva e secondaria) di :

- segmenti ossei,

- articolazioni,

- muscoli e tendini,

- colonna vertebrale

anche tramite tecniche avanzate  di soppressione del grasso

In campo neurologico

Studio tramite sequenze morfologiche, di diffusione e perfusione delle patologie cerebrali e dei nervi cranici  di natura

- cerebrovascolare,

- demielinizzante,

- degenerativa,

- malformativa,

- eteroformativa primitiva e secondaria

studio delle patologie del midollo spinale e radici nervose anche tramite sequenze mielo RM

studio delle patologie dei vasi intracranici tramite tutte le sequenze 2D e 3D sia senza che con contrasto (Tof , phase contrast)

La fornitura di cui all’art. 2 del disciplinare di gara dovrà  avere la configurazione e le caratteristiche qui di seguito specificate o equivalenti ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.:

N. 1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA

U.O. Radiologia Fiorenzuola – Presidio Ospedaliero di Fiorenzuola.

Magnete:

- 1,5T sistema di ultima generazione con tecnologia digitale

- Diametro del gantry standard

- Presenza del sistema di centratura

- Catena di radio frequenza realizzata con tecnologie di tipo digitale

- Presenza della isolinea di 0,5 mT (5 gauss) solo all’interno della zona ad accesso controllato destinata all’installazione dell’apparecchiatura e preferibilmente solo all’interno della sala magnete

Tavolo portapaziente:

- Modalità di movimentazione manuale e automatica con comandi all'interno della sala RM e all'interno della sala consolle di acquisizione

- Spostamento automatico del lettino per applicativi anatomici

- Possibilità  trasporto del paziente in emergenza

Bobine:

- Bobina body in quadratura integrata nel lettino

- Bobina head-neck phased array

- Bobina colonna phased array

- Bobina addome phased array

- Bobina ginocchio phased array

- Bobina spalla phased array

Consolle di acquisizione/comando:

- Sistema di archiviazione immagini su DVD/CD ROM con adeguato hardware/software/viewer

- Sistema di comunicazione verbale-bidirezionale tra sala consolle e sala esame

- Sistema di rilevamento e di sincronizzazione dell'attivita respiratoria ed ECG

- Un monitor da almeno 19”, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione

- Elenco predefinito di protocolli di acquisizione

- Protocolli di elaborazione associati al tipo di esame personalizzabili e memorizzabili

- Sequenze di acquisizione:

  - Spin echo 2D

  - Multi echo 2D minimo 2 echi

  - Inversion recovery 2D

  - STIR 2D

  - FLAIR 2D e 3D

  - Gradient echo 2D e 3D

  - Fast GRE 2D e 3D

  - Turbospin echo/fast spin echo 2D e 3D

  - Echo Planar Imaging sequenze DWI 2D

  - BOLD 2D

  - Steady state 2D e 3D

  - Magnetization Transfer Contrast

  - Tecniche di imaging parallelo

  - Tecniche di angiografia senza mezzo di contrasto, per vasi distali e per body, incluso phase Contrast

- Spessore di strato minimo in 2D e 3D il più basso possibile

- Applicativi specifici per distretto anatomico:

  - Addome superiore:

    - tecniche per la saturazione o separazione acqua-grasso

    - dinamiche postcontrastografiche

    - tecniche a respiro sospeso e volumetriche

    - sequenze per colangio RM, uro RM e volumetriche 3D con tempi di eco fuori fase e in fase

  - Neuro:

    - sequenze TSE, FLAIR, IR, sequenze in echo planar DWI, perfusione, angio

    - sequenze mielo RM

  - Angio (tecniche 2D e 3D): Sequenze TOF, phase contrast, CE e non CE

  - Ortho: tecniche per la saturazione o separazione acqua-grasso

  - Oncologico: sequenze in DWI total body, studi in perfusione CE, sincronizzazione dell'acquisizione con il bolo di mezzo di contrasto

  - Tecniche avanzate di separazione acqua-grasso

  - Tecniche per la correzione di artefatti da movimento

- Interfaccia DICOM 3.0 per la stampa, l’archiviazione e la trasmissione delle immagini: SCP/SCU, send/receive, worklist management, print, query/retrive, storage, storage commitment, media storage, classe modality performed procedure step

- In grado di richiedere l’identificazione dell’utente, con opportuna tracciatura

- Compatibile con suite antivirus Trend Office Scan

- Archiviazione su DVD con adeguato hardware/software e viewer per poter leggere il DVD su qualunque computer

- Completamente integrata col sistema RIS-PACS aziendale

- Elevata velocità di trasferimento dei dati alla stampante, all’archivio, alla workstation di Post Processing e a quella di refertazione, con interfaccia di rete 100/1000 MB/s

Workstation di Post Processing

- Workstation diagnostica?? fisicamente indipendente ma collegata in rete e da un punto di vista operativo con la consolle di  acquisizione

- Sistema archiviazione ed elaborazione immagini

- Elaborazione 3D

- Elaborazione spettroscopia

- Elaborazione sequenze dinamiche m.d.c.

- Perfusione cerebrale con mappe a colori e software cerebrale avanzato con sequenze per acquisizione ed elaborazione di studi di diffusione, anche con il metodo del tensore e software di post elaborazione per la trattografia

- Gestione delle altre modalita di imaging (TC, RM, Medicina Nucleare, RX)

- Un monitor da almeno 19”, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione

- Interfaccia DICOM 3.0 per la stampa, l’archiviazione e la trasmissione delle immagini:

- SCP/SCU, send/receive, worklist management, print, query/retrive, storage, storage commitment, media storage, classe modality performed procedure step

- In grado di richiedere l’identificazione dell’utente, con opportuna tracciatura

- Compatibile con suite antivirus Trend Office Scan

- Archiviazione su DVD con adeguato hardware/software e viewer per poter leggere il DVD su qualunque computer

- Completamente integrata col sistema RIS-PACS aziendale

- Elevata velocità di trasferimento dei dati alla stampante, all’archivio, alla workstation di Post Processing e a quella di refertazione, con interfaccia di rete 100/1000 MB/s

Accessori

- Iniettore di mezzo di contrasto modello MEDRAD SOLARIS EP o tecnologicamente superiore o attrezzatura equivalente ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs.163/06 e s.m.i,  per RM a doppia o tripla via e relativa consolle di comando completo di software dedicato e completamente interfacciato con il sistema offerto;

- Fantocci per l’effettuazione dei controlli di qualità dell’immagine (almeno: uniformità, rapporto segnale rumore, ghost, distorsione geometrica, posizione dello strato, distanza tra strati, spessore strato, slice warp, risoluzione spaziale)

- Metal detector portatile

- Barella amagnetica

- Armadio / carrello amagnetico porta bobine

- Armadietto con chiavi amagnetiche per la custodia effetti personali

- Monitor multiparametrico amagnetico destinato almeno monitoraggio di ECG, SpO2, NIBP, IBP o con funzioni superiori.

- Pompa amagnetica?

# 2.	OPERE PER L’INSTALLAZIONE E OPERE ACCESSORIE

La Ditta dovrà provvedere alla realizzazione delle opere strutturali, impiantistiche, protezionistiche ed edili necessarie all’installazione dell’attrezzatura oggetto di gara, con riferimento alla planimetria allegata (ALL. 6). In particolare dovrà provvedere alla realizzazione del locale dove sarà installata l’apparecchiatura e dei locali ad essa funzionalmente collegati:  bagno, spogliatoio, locale tecnico, area preparazione, area consolle comandi ed area emergenza.

L’accesso alla zona ad accesso controllato deve avvenire attraverso un’unica porta, dotata di un sistema di apertura a consenso che la renda normalmente chiusa dall’esterno.

L’interno della zona ad accesso controllato deve essere opportunamente identificabile con apposita segnaletica dedicata.

L’accesso al locale tecnico può avvenire con porta esterna.

Le opere da realizzare sono le seguenti:

- Opere strutturali a sostegno della RM

- Sottofondo

- Pavimentazione vinilica

- Tinteggiature

- Controsoffittatura

- Serramenti interni (comprensivi della porta, normalmente chiusa, controllata da sistema a consenso di accesso al locale di preparazione e controllo)

- Serramenti interni schermati (porta e visiva)

- Schermatura della RM completa dei filtri con attenuazione di almeno 90- 100 dB a frequenze da 10 a 100 MHz. (gabbia di faraday)

- Eventuali ulteriori schermature del campo magnetico

- Impianto gas medicali

- Impianto videocitofonico x l’ingresso, interfono bidirezionale, telefonico e trasmissione dati

- Impianto elettrico x locali medici di gruppo 1 (da Q.E. esistente nel locale)

- Impianto di illuminazione (da Q.E. esistente nel locale)

- Testaletto area preparazione

- Impianto rilevazione antincendio, fornitura estintore amagnetico

- Adeguata cartellonistica

- Impianto di ventilazione e condizionamento con 6-8 ricambi/ora in condizioni normali e 18 -22 in condizioni di emergenza. (I due impianti devono essere indipendenti). La sala magnete dovrà essere in leggera sovrappressione durante la normale attività e in depressione durante l’emergenza. L’impianto di emergenza dovrà poter essere attivato anche manualmente. Devono essere controllate in modo adeguato la temperatura e l’umidità .

- Impianto Quench che scarichi in posizione remota e comunque in modo che eventuali evacuazioni di elio siano lontane da luoghi frequentati dal personale e dalla popolazione, con pulsanti di attivazione in sala magnete ed in sala comandi.

- Impianto controllo accessi

- Altri sistemi di controllo quali sonde temperatura ed umidità in sala magnete con riporto in sala comandi, sonda per rilevazione ossigeno in sala con monitor di visualizzazione presso tavolo comando

- Impianto autonomo di raffrescamento ad espansione diretta x locale tecnico

- Impianto idraulico x lavabo in zona preparazione e adduzione acqua sanitaria x raffreddamento in emergenza

- Gruppo frigorifero idronico e relativo impianto a servizio della RM

- Impianto videosorveglianza del paziente??

Per quanto non espressamente menzionato si faccia riferimento alle pubblicazioni ISPESL- INAIL in materia di RM, in particolare: Soluzioni strutturali per la progettazione e realizzazione a regola d’arte di un sito di Tomografo a risonanza magnetica: indicazioni operative (INAIL 2013) e Realizzazione alla regola dell’arte degli impianti di ventilazione nelle sale di Tomografo a risonanza magnetica. Indicazioni operative, esperienze, criticità (INAIL 2012).

Saranno a carico della ditta aggiudicataria gli incarichi per la progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Saranno altresì a carico dell’aggiudicatario gli incarichi di Direzione lavori.

Gli incarichi per i collaudi e per il coordinamento in fase di esecuzione saranno invece a carico di questa U.S.L.

Il committente si riserva altresì la possibilità di indire incontri finalizzati all’analisi delle tematiche relative alla esecuzione dei lavori inerenti l’oggetto della gara.

# 3.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

In sede di prima definizione dei costi della sicurezza riguardanti i rischi di interferenza il Servizio Prevenzione e Protezione ha evidenziato che i costi a carico dell’offerente per la sola redazione del DUVRI saranno pari a 300 euro.  Si precisa altresì che la redazione del DUVRI e/o Atto di Cooperazione e Coordinamento riguarderà la gestione dei rischi da interferenza delle attività previste a partire dalla chiusura e consegna delle “opere di cantiere”  di cui al precedente art. 2 “OPERE PER L’INSTALLAZIONE E OPERE ACCESSORIE”. Sarà pertanto necessario che l’aggiudicataria, in sede di redazione del DUVRI/ Atto di Cooperazione e Coordinamento, distingua con chiarezza le fasi di svolgimento dell’appalto.

Qualora nel corso dello svolgimento del servizio venissero a mutare condizioni specifiche nell’erogazione dello stesso e qualora queste modificazioni comportassero il nascere di costi specifici per rischi da interferenza, le stesse potranno essere segnalate:

a) dall’Azienda Aggiudicataria al Direttore dell’esecuzione del Contratto che provvederà ad informare per competenza il Servizio di Prevenzione e Protezione e per conoscenza il R.U.P.;

b) dal Direttore dell’esecuzione del Contratto che provvederà ad informare per competenza l’Azienda Aggiudicataria ed il  Servizio di Prevenzione e Protezione, e per conoscenza il R.U.P.

In caso si verificassero le ipotesi di cui sopra l’Aggiudicatario dovrà fornire al Servizio Prevenzione e Protezione tutte le informazioni necessarie per permettere la stesura del DUVRI che vedrà coinvolto anche il Gestore del Contratto. Il DUVRI, una volta completato, dovrà essere trasmesso al R.U.P. a cura del Servizio Prevenzione e Protezione.

Si precisa inoltre che, qualora la fase di rimozione dell’esistente e/o quella di consegna ed installazione della nuova fornitura, dovesse avvenire in area sede di cantiere per la realizazione di opere edili, dovrà essere preliminarmente consegnato il POS e dovranno essere presi i contatti con il Responsabile della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori per tutti gli accordi preliminari e gli adempimenti del caso (ai sensi della normativa vigente in materia).

# 4.	TEMPI DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE - modalita’ di esecuzione del contratto.

La consegna e l’installazione dell’attrezzatura deve essere realizzata entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. Dal centoventunesimo giorno sarà applicata una penale pari a euro 1.000,00/gg e dal centotrentesimo giorno l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. Ad aggiudicazione avvenuta l’Azienda U.S.L. di Piacenza provvederà all’emissione, gestione, pagamento dell’ordinativo di fornitura nel quale saranno precisate le modalità di consegna.

# 5.	MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO

In fase di collaudo ed installazione, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad accettare le sotto indicate richieste:

- offrire tutta l’assistenza necessaria (presenza del personale sul posto, consulenza per l’installazione, sballamento e assemblaggio dell’apparecchiatura, formazione al personale, verifiche funzionali, smaltimento materiale di scarto ed imballi, ecc.) in fase di collaudo ed installazione;

- il collaudo dovrà essere effettuato alla presenza del responsabile del reparto, dell’U.O. Fisica Sanitaria e del Global Service, e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dai presenti;

- su richiesta dell’AUSL, la Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare ogni caratteristica tecnica, misurabile o rilevabile dichiarata nel progetto;

- si intende che, nonostante l’esito favorevole delle verifiche e prove preliminari suddette, la Ditta aggiudicataria rimane responsabile delle deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito, anche dopo il collaudo e fino al termine del periodo di noleggio;

- i corsi richiesti alla Ditta aggiudicataria per l’istruzione del personale utilizzatore e del personale tecnico dell’U.O. Ingegneria Clinica costituiscono parte integrante del collaudo di accettazione.

# 6. 	manutenzione

Durante il periodo della fornitura in conto noleggio, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a seguire le sotto indicate modalità di assistenza tecnica, senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente:

- L’assistenza tecnica durante il noleggio deve essere del tipo “Full Risk”;

- Condizioni dell’assistenza tecnica full risk vale a dire:

  - tempo d’intervento dalla chiamata non superiore alle 24h solari;

  - tempo di risoluzione del guasto stimato non superiore alle 24h solari;

  - indicazioni della modalità di espletamento dell’assistenza;

- La durata del noleggio partirà dalla data di collaudo favorevole eseguita dal servizio di Ingegneria Clinica, tramite la Global Service;

- La Ditta aggiudicataria dovrà garantire a proprio carico, durante il noleggio, un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione e sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo;

- L’assistenza tecnica “Full Risk” comprende anche tutti i pezzi e/o parti di ricambio/accessori (cavi segnale, batterie, accumulatori ricaricabili, lampade, sensori, sonde, trasduttori, ecc.);

- Nel periodo di assistenza tecnica durante il noleggio dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni:

- Preventive (comprensive del relativo materiale di ricambio) con cadenza almeno semestrale e comunque secondo quanto previsto dal costruttore,

- Verifiche funzionali/Controlli di qualità (comprensive del relativo materiale di ricambio) con cadenza almeno semestrale e comunque secondo quanto previsto dal costruttore,

- Verifiche di sicurezza elettriche previste dalla normativa vigente, con cadenza almeno annuale,

- Correttive con un numero di interventi illimitati,

- Parti di ricambio incluse,

- Controllo e manutenzione annuale della Gabbia di Faraday;

- Controllo e manutenzione semestrale della centralina dell’ossigeno;

  - Dovrà esere garantito per tutto il periodo di “Full Risk” il medesimo livello qualitativo delle attrezzature accertato al momento del collaudo: in caso di scadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il fornitore provvederà a sostituire tali componenti con altri nuovi identici o migliori rispetto alla fornitura originale;

  - Durante il noleggio, il fornitore dovrà provvedere, senza alcun onere per l’ente, a tutti gli aggiornamenti, modifiche e/o migliorie HW e SW previsti dal costruttore, previa valutazione positiva da parte dell’ente. Durante tale periodo le eventuali modifiche HW necessarie a supportare le nuove versioni SW saranno a carico del fornitore

  - Al termine di ogni intervento tecnico ordinario e straordinario (manutenzione correttiva, preventiva, verifica di sicurezza elettrica, controllo qualità, ecc) la ditta dovrà rilasciare un rapporto di lavoro controfirmato dal personale medico ed inviarne una copia al Global Service dell’Azienda USL Piacenza;

  - Dovrà essere fornito un CD di ripristino del sistema comprensivo dei SW applicativi;

  - In occasione degli accessi per interventi durante il noleggio dovranno sempre essere rispettate le norme e precauzioni generali di cui al “leaflet sicurezza” (allegato 2A) e le indicazioni/prescrizioni specifiche contenute nel DUVRI e/o Atto di Cooperazione e Coordinamento.

# 7.	termini di pagamento

La fatturazione del canone di noleggio dell’attrezzatura oggetto di gara sarà mensile e posticipata.

I pagamenti sono disposti entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di collaudo favorevole da parte del Servizio di Ingegneria Clinica, tramite Global Service, a disposizione dell’Azienda U.S.L. di Piacenza.

Il collaudo dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della fattura delle prestazioni rese.

# 8.   RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’Azienda USL avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R, FAX, PEC o e-mail nelle seguenti ipotesi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;

- qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

- per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

- in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;

- in caso di cessione del contratto;

- in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda, ai sensi dell’art. 6 del disciplinare di gara;

- qualora abbiano a contestare per iscritto per due volte, anche non consecutive, la qualità dell’attrezzatura fornita;

- nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne;

- quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione dell’attrezzatura, o parti di essa, che a giudizio insindacabile della stazione appaltante non corrispondono alle caratteristiche convenute, la Ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnatole;

- Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora l’affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’assegnatario, l’Azienda USL ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, a titolo di penale e di indennizzo dovuti all’Azienda, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Allo scopo questa Azienda potrà anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della ditta nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della ditta fornitrice.

Inoltre si precisa che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di ricorrere ad altra ditta per il soddisfacimento del fabbisogno oggetto del contratto risolto, prioritariamente scorrendo la graduatoria di aggiudicazione, laddove possibile, o in subordine individuando il nuovo contraente secondo le modalità consentite dall’ordinamento giuridico. La differenza tra il prezzo pagato e il prezzo contrattuale verrà addebitato alla ditta inadempiente.

# 9.   CONTESTAZIONI PENALI

La Ditta aggiudicataria è tenuta a prestare la necessaria assistenza tecnica rispettando rigorosamente le condizioni e i tempi d’intervento dichiarati nell’offerta.

Per ogni giorno solare di ritardo sugli interventi e per ogni giorno solare di fermo macchina superiori a quelli previsti, l’Azienda Usl potrà applicare una penale fino a euro 100,00, oltre al risarcimento di ulteriori danni.

L’importo di tale penale verrà recuperato all’atto di emissione del mandato di pagamento delle fatture.

Oltre il 5° (quinto) giorno solare di ritardo, l’Amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto.

# 10.   SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente la sua formalizzazione sono a carico della ditta assegnataria.

# 11.    NORME DI RINVIO

Per quant’altro non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara e, dai Regolamenti Aziendali per l’acquisizione di beni e servizi in economia e dalle norme in materia e dal Codice Civile.

# 12.    FORO COMPETENTE

Relativamente alla procedura di gara è territorialmente competente il Tar Emilia Romagna Sezione Territoriale competente, mentre in caso di controversie legali inerenti l’esecuzione del contratto è competente il foro dell’Azienda Contraente.

# 13.    OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria deve costituire la cauzione definitiva, pena la revoca dell’aggiudicazione, con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006.

In applicazione dell’art 34 comma 35 L 221/2012 la ditta aggiudicataria è tenuta a rimborsare, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, alla stazione appaltante  le spese di pubblicazione sui giornali, di cui al comma 7 bis dell’art 66 Dlgs 163/06, previste per la pubblicità preventiva e post aggiudicazione della presente gara.

La ditta aggiudicataria, a pena di esclusione, dovrà produrre in formato elettronico da inviare alla seguente mail s.menini@ausl.pc.it  e, in formato cartaceo, via posta al seguente indirizzo: Azienda USL di Piacenza - Ufficio Acquisizione Beni e Servizi - c.a. sig.ra Ceresa Cristina - Via Antonio Anguissola n. 15 - 29121 – Piacenza i sotto riportati documenti:

  - dichiarazioni:

- periodo di reperibilità delle parti di ricambio che comunque non dovrà essere inferiore ad anni 10;

- di informazione e istruzione del personale utilizzatore senza alcun onere a carico dell’Azienda AUSL. Tale formazione gratuita, dovrà ripetersi in caso di Aggiornamento Tecnologico e dovrà essere garantita con almeno 5 giornate di affiancamento sul posto e consulenza telefonica per almeno 6 mesi;

- che l’apparecchiatura offerta è in grado di gestire i dati sensibili secondo quanto indicato dalla Legge sulla Privacy (Decreto Legislativo 196/2003);

- di fornire al momento del collaudo il manuale d’uso in lingua italiana ed il manuale di servizio dell’attrezzatura proposta;

- di accettare che la manutenzione preventiva e correttiva, dopo il periodo di noleggio, venga effettuata dal Servizio di Ingegneria Clinica, tramite Global Service, a disposizione dell’Azienda USL di Piacenza.

- certificazioni:

- Attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva CE 93/42 recepita con D.Lgs.46/97 e successive modifiche (attuale Direttiva 47/2007 recepita con D.Lgs.37/2010),

- conformità alle Norme CEI generali e particolari,

- la descrizione tecnica di come il sistema proposto possa essere espanso (ove possibile), con descrizione dell' HW e del SW necessari;

- l’elenco completo degli accessori disponibili con relativo codice e descrizione;

- l’elenco di tutti i materiali di consumo indispensabili per il corretto funzionamento dei sistemi proposti;

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre produrre copia di tutta la documentazione tecnica (contenuto della Busta B – Documentazione tecnica) in versione completamente identica all’originale su carta, come file in formato elettronico. In caso di difformità tra quanto risultante dal materiale informatico e quanto risultante dal materiale cartaceo farà fede il contenuto di quest’ultimo. Tale documentazione dovrà pervenire a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica: s.menini@ausl.pc.it

# 14.   OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E DISPOSIZIONI IN TEMA DI TRATTAMENTO DEI DATI

La ditta manterrà riservati e darà istruzione al proprio personale affinché siano mantenuti riservati i dati economici, statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale che siano portati a sua conoscenza in relazione all’effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara.

L’obbligo di cui al comma primo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché salvo diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la ditta sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a mantenere riservata ogni informazione relativa agli utenti, di cui venga a conoscenza nell’espletamento del servizio e darà identiche disposizioni al proprio personale.

L’Azienda USL è titolare del trattamento dei dati personali e sensibili che vengono trattati con riferimento all’appalto.

A tal fine l’Azienda USL nomina fin da ora la Ditta che risulterà affidataria in esito alla procedura di gara quale responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art.8 del Decr. Leg.vo n°196/2003.

L’appaltatore è autorizzato a svolgere operazioni di trattamento di dati sensibili e personali per conto dell’Azienda Sanitaria ed è tenuto a rispettare e osservare tutte le norme previste dal D.Lgs. 196/2003 nonché ogni altra istruzione impartita in sede contrattuale o in successive comunicazioni da parte delle Aziende stesse.

In caso di inadempimento, l’appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti del Titolare ai sensi di legge.

In caso l’appaltatore si avvalga di incaricati o collaboratori, questi si obbliga a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi devono operare sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26-10-1972.

# 15.   TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

L‘affidatario, ed anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono, a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Impresa utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative al contratto in oggetto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 3 del sopracitato articolo, uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa. Anche le transazioni tra Impresa ed eventuali subappaltatori e subcontraenti dovranno avvenire utilizzando il conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della L. n. 136/2010. Tale previsione è espressamente inserita, a pena di nullità, nel contratto d’appalto e nei contratti tra Impresa ed eventuali propri subappaltatori e subcontraenti.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) relativo all’investimento pubblico sottostante. Ai fini di agevolare le operazioni di pagamento e garantire la tracciabilità delle stesse il CIG dovrà essere apposto in tutti i documenti contabili relativi alla presente commessa.

L’Impresa, se ha notizia dell’inadempimento da parte dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, deve procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente le Aziende Contraenti, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Analogo obbligo deve essere inserito per i subappaltatori e per i subcontraenti nei contratti da questi stipulati con l’Impresa.

IL DIRETTORE

DELL’U.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

(Dott. Gian Piero Gregori)