# Richiesta tecnologia non innovativa

# Premessa

Azienda

AUSL PIACENZA

Riferimento tecnico

Ing. LUIGI GRUPPI

Riferimento clinico

Dr CARELLA EGIDIO Radiologia Fiorenzuola

# La richiesta

Apparecchiatura

Risonanza Magnetica Nucleare

### Contesto aziendale

Elencare, se presenti,  le apparecchiature analoghe installate in Azienda

| ID | Tecnologia | Inventario | Fabbricante | Modello | Collaudo | Struttura | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | RMN | 129615 | ESAOTE | OSCAN | 4/4/14 | OSP. PIACENZA |  |
| 1.2.2 | RMN | 128961 | PHILIPS | ACHIEVA 1,5 | 1/7/13 | OSP. C. S. GIOVANNI |  |
| 1.2.3 | RMN | 48262 | SIEMENS | MAGNETON SYMPHONY | 1/4/01 | OSP. PIACENZA | UPGRADATA NEL 2012 |
| 1.2.4 | RMN | 76478 | SIEMENS | MAGNETON CI | 1/7/06 | OSP. FIORENZUOLA | DISMESSA DIC. 13 |

# L’attività

Sostituzione                SI              NO

X

76478

X

### Potenziamento                 SI              NO

Se si descrivere brevemente.

### Numero di esami effettuati

Indicare l’attività, in termini di numero di esami effettuati/pazienti trattati  (ove possibile indicare ICD9-CM)

| ID | Prestazione | Attività attuale | Attività prevista |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 | RMN | NEL 2013 3500 quasi solo osteoarticolare | 3500 osteoarticolare e neurologica |
| 2.3.2 |  |  |  |
| 2.3.3 |  |  |  |
| 2.3.4 |  |  |  |
| 2.3.N |  |  |  |

### Note

La RMN di Fiorenzuola, open, da 0,3 tesla, installata nel 2013, è stata dismessa nel dicembre del 2013 per la disattivazione del padiglione inagibile.

Lo smontaggio, il rimessaggio ed il rimontaggio dell’apparecchiatura non sono stati ritenuti convenienti in considerazione dell’età della stessa e della tecnologia non più attuale e l’apparecchiatura è stata ceduta .

Quest’anno, dopo la realizzazione della nuova radiologia nel padiglione A dell’ospedale si è resa possibile la sostituzione dell’apparecchiatura dismessa, come previsto dal piano di riattivazione dell’ospedale di Fiorenzuola concordato tra l’Assessore Regionale  e la Conferenza Territoriale, ed è stata valutata opportuna l’acquisizione di una risonanza da 1,5 tesla.

# La tecnologia

Destinazione d’uso

RMN osteoarticolare, neurologica, addominale per pazienti ricoverati e soprattutto ambulatoriali

### Caratteristiche tecniche

Magnete:

- 1,5T sistema di ultima generazione con tecnologia digitale

- Diametro del gantry standard

Tavolo portapaziente:

- Modalità di movimentazione manuale e automatica con comandi all'interno della sala RM e all'interno della sala consolle di acquisizione

- Spostamento automatico del lettino per applicativi anatomici

Bobine:

- Bobina body in quadratura integrata nel lettino

- Bobina head-neck phased array

- Bobina colonna phased array

- Bobina addome phased array

- Bobina ginocchio phased array

- Bobina spalla phased array

Consolle di acquisizione/comando:

- Sistema di archiviazione immagini su DVD/CD ROM con adeguato hardware/software/viewer

- Sistema di comunicazione verbale-bidirezionale tra sala consolle e sala esame

- Sistema di rilevamento e di sincronizzazione dell'attivita respiratoria ed ECG

- Un monitor da almeno 19”, a schermo piatto, a colori, ad alta risoluzione

- Elenco predefinito di protocolli di acquisizione

- Protocolli di elaborazione associati al tipo di esame personalizzabili e memorizzabili

- Spessore di strato minimo in 2D e 3D il più basso possibile

- Applicativi specifici per distretto anatomico: Addome superiore; Neuro; Angio (tecniche 2D e 3D); Ortho; Oncologico;

- Tecniche avanzate di separazione acqua-grasso e per la correzione di artefatti da movimento

- Interfaccia DICOM 3.0 per la stampa, l’archiviazione e la trasmissione delle immagini:

- Archiviazione su DVD con adeguato hardware/software e viewer per poter leggere il DVD su qualunque computer completamente integrata col sistema RIS-PACS aziendale

# L’acquisizione

### Modalità

| - Acquisto SI NO X | - Locazione/Leasing operativo SI NO X |
| --- | --- |
| - Donazione SI NO X | - Leasing finanziario SI NO X |
| - Service SI NO X | - Comodato SI NO X |
| - Altro SI NO X | Se Altro descrivere |

### Costi sorgenti

| ID | Tipologia | Costo iniziale (IVA inclusa) | Costo annuo (IVA inclusa) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Acquisizione tecnologia | 1.100.000 |  | Compresa installazione |
| 4.2.2 | Contratto di manutenzione post garanzia |  | 111.000 |  |
| 4.2…. | … |  |  |  |

### Costi cessanti/ricavi

| ID | Tipologia | Ricavo da vendita (IVA inclusa) | Costo annuo (IVA inclusa) | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | … |  | 113.000 |  |
| 4.3.2 | … |  |  |  |
| 4.3…. | ... |  |  |  |

### Saldo

| ID | Anno | Importo (IVA inclusa) | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | Anno 1 | + 989.000 |  |
| 4.4.2 | Anno 2 | - 113.000 |  |
| 4.4.3 | Anno 3 | - 2.000 |  |
| 4.4.4 | Anno 4 |  |  |
| 4.4.5 | Anno 5 |  |  |

### Data												Firma

_____________________                                                            ___________________________

Tecnologia già presente sul territorio regionale

Anno precedente

Indicare gli ID relativi alle tabelle 4.2 e 4.3